招     标     文     书
（正文要求含下列所有标号的招标项目）
          公司：
我所采取竞争性谈判的方式，采购有关仪器设备。现发出招标文书，贵公司若有意竞标，可选择下列标号的招标项目，按要求填写招标文件，加盖印章，于2013年12月23日11时前，密封报达（寄达）我所，过时作弃标处理。要求：
1、交货期限：2014年1月25日前（或按合同要求）。
2、交货地点：江苏省家禽科学研究所。
3、投标报价应包含：
①仪器设备送达实验室费用及保险费用；
②按要求进行安装调试所需费用；
③按规定应支付的税费；
④合同条款中所列的售后服务费用等。
4、付款方式：进口仪器设备90%LC，10%后TT。国产仪器设备验收合格后付款
5、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。
6、主机及附件：按原制造厂的标准、型号、规格及全套原装附件标配。具有产品合格证。
7、资质证明：参加我所招标的投标公司，须附下列资料：  
①、企业营业执照副本及复印件。
②、法人代表身份证明或法定代表人对业务代表授权书。
③、企业基本情况介绍。
④、银行出具的资信证明。
⑤、企业资质证明、品牌代理销售证书
⑥、企业业绩。
8、有需要澄清的问题，请在投标截止日期前与我们联系。确定中标单位后通知具体签约时间。对未确定中标的单位不再另行通知。
9、投标公司请将所投标的不同编号的投标文书,在送(寄)件内分别封装，并在内封面分别注清各招标文书文号。因字迹不清,标号不明的标书不予受理。

10、中标的厂商在收到中标通知后，签订供货合同前需提交合同款的  作为履约保证金，合同履行完毕不计利息退还。
特别提醒：请贵单位在银行或邮局汇款后将汇款回单及时传真到0514-85599000并注明招标编号。

11、本标书确定中标项目后不得修改或拒签。违规投标商在一定时期内不受理所投标书，并没收其投标保证金。
---------------------------------------------------------------------------- 

江苏省家禽科学研究所    地 址：江苏省扬州市邗江区仓颉路58号
联 系 人：王老师（13852573020）            邮    编： 225125
电 话：0514-85599024              传    真：0514—85599000

技术顾问：施老师  13813189675

2013年12月17日  

供应商廉政承诺书
我公司在江苏省家禽科学研究所投标过程中严格执行国家法律法规，并郑重承诺：
　 1、不向家禽所有关部门、工作人员赠送现金、代币购物券和其它有价证券、礼品等。
2、不为家禽所有关工作人员报支需由个人支付的任何费用。
3、不邀请家禽所有关工作人员参加由公款支付的宴请、娱乐以及旅游等活动。
4、不为家禽所有关部门、工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、家电和其他物品。
5、不到家禽所相关工作人员家里询问有关工程建设、设备采购等事项。
承诺单位：（盖章）
承 诺 人：
日    期：
备注：此承若书盖章签字后与标书一起寄回。
供应商信息登记表
	供应商名称
	

	公司类型
	

	营业执照注册号
	
	注册营业期限
	

	帐号开户银行
	
	银行帐号
	

	注册法人代表
	
	注册资本
	

	注册住所
	

	供应商代理品牌
	

	供应联系人
	
	联系电话

（固定和移动）
	

	传真
	
	邮件地址
	

	供应商地址
	
	邮编
	

	经营范围
	


备注：1、此表格是初始基本信息，如有需要，再进一步增加。

      2、资质文件信息还需要原件进一步核对，敬请配合，谢谢。
招    标   项    目
(请投标公司按下列格式填写：)         编号SQ2013-12-002号
	名     称
	型号规格
	数量
	单价
	货到验收合格付款总价
	生产厂家
	质保
时间

	纯水/超纯水 

一体化系统
	
	1
	
	
	
	

	技术规格：
1.从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统

2.纯水产水水质

2.1离子截留率 97-98%
2.2有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%
2.3细菌和颗粒 > 99%
2.4系统可监测和显示反渗透膜的截留率

2.5流速≥8 L/h
3.*超纯水产水水质：

3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

3.2 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L） 可在线监测并显示

3.3 内毒素＜0.001EU／ml
3.4 RNA酶＜0.01ng/ml
3.5 DNA酶＜4pg/ml

3.6 细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml，双酚A<0.005ppb，DEP-邻苯二甲酸二乙酯<0.2ppb，DNBP<0.2ppb，NP<0.1ppb

3.7 超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。
HPLC梯度测试

-最高洗脱峰吸收

At 210 nm < 0.006 AU
At 254 nm < 0.002 AU（洗脱前，流速为1ml/min时60ml水的浓度）
HPLC梯度测试

-最高洗脱峰吸收

At 210 nm < 0.003 AU
At 254 nm < 0.001 AU（无水的预浓缩）
光学特性：UV光吸收

UV 200 nm < 0.05 AU
UV 205 nm < 0.01 AU
UV 210 nm < 0.01 AU
UA 254 nm < 0.005 AU

荧光（奎宁）

At 254 nm < 1 ppb
At 365 nm < 1 ppb

符合LC/MS适应性要求：

No peak higher than 10 ppb
Reserpine at 609 m/z in ESI +

蒸发残留

< 0.0001% w/w

TOC

< 1ppb

3.8 超纯水电阻池灵敏常数≤0.01cm－1，温度灵敏度:±0.1℃
3.9 流速：50ml - 2000ml /min 可调节

4.*系统拥有四组电阻率检测器，可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。
5.系统内置185/254nm双波长紫外灯和TOC指示器，降低TOC值并在线实时显示超纯水中的TOC水平。
6.*取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能，可选配脚踏取水开关。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC值，耗材寿命，系统状态和警告）的远程取水器，并在此取水器上具有RS232打印机接口及定量取水开关，远程取水器可迁离主机2.9m。
7.*配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60L水箱，配备液位传感器，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器，最大程度降低反渗透产水在储水期间的污染风险。使系统能够按照用户需求自动开始或停止生产纯水，并在系统屏幕上精确显示水箱水位，安全装置防止溢流或系统空转。
8.取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求

9.*主机含液晶显示屏有中文操作界面,同时具有中文、英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、日语八种语言可选，实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息，方便信息读取。
10.全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准， 

11.自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。
12.配置：主机一台（包含RO膜一套、185nm波长长寿命紫外灯一套、超纯水取水手臂一个、电导率检测仪四个）预处理柱一根、精纯化柱一根、0.22 μm终端过滤器一个。 

13.*投标时需提供原厂出具的专项授权书及售后服务承诺协议。

	合计人民币（或美元）
	


要求：技术标书和价格标书分别封装，厂家所报机器必须提供型号及详细技术参数。报价包括系统集成，含工程安装调试、税收、配件等其它费用。设备必须现场安装调试到位、预装指定软件，明确售后服务承诺。（投标文书外封面注明招标文书号）
投标公司名称（盖章）                  投标人：（签字）
联系电话：                            传真号：
E-mail:                               年    月    日 
